data..................................

pieczęć firmowa wykonawcy

Formularz oferty

Nazwa i adres oferenta .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

tel............................................................................................

W nawiązaniu do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu diagnostycznego do wyposażenia M.P.R-S nr 3 w Chrzanowie przy ulicy Kalinowej 7, składam następującą ofertę:

Część I:

A/ aparat EEG ( aparat do elektroencefalografii).

| L.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stanowisko rejestracji badań z funkcją oceny i analizy zapisów EEG |
|  | PARAMETRY TECHNICZNE GŁOWICY |  |  |
| 1 | Głowica elektrodowa 32-kanałowa ze wzmacniaczami, przetwarzaniem analogowo-cyfrowym i izolacją galwaniczną, zasilana z aparatu | tak |  |
| 2 | Liczba kanałów wejściowych pracujących w układzie referencyjnym | 22 |  |
| 3 | Liczba kanałów ExG, konfigurowalnych jako kanały DC lub kanały Bipolarne | 10 |  |
| 4 | Min. 1 wejście SpO2 | tak |  |
| 5 | Możliwość pracy głowicy na wymiennych akumulatorach | tak |  |
| 6 | Głowica wyposażona w elektrodę referencyjną oraz neutralną | tak |  |
| 7 | Podłączenie głowicy z komputerem poprzez interfejs WiFi | tak |  |
| 8 | Podłączenie głowicy z komputerem poprzez interfejs USB | tak |  |
| 9 | Rodzaj transmisji radiowej, | Nie gorsze niż: WLAN 802.11bg |  |
| 10 | Tryb pracy modułu WLAN, | AP |  |
| 11 | Tryb szyfrowania połączenia | WPA2 |  |
| 12 | Kalibracja automatyczna głowicy niezależnie na każdym wejściu wzmacniacza | tak |  |
| 13 | Możliwość podłączenia elektrod do głowicy za pomocą standardowych wejść TP DIN 42802 | tak |  |
| 14 | Pomiar impedancji ONLINE przez cały czas trwania badania | tak |  |
| 15 | Sygnalizacja poziomu impedancji dla każdej elektrody poprzez wbudowane na głowicy diody LED | tak |  |
| 16 | Zasięg pracy bezprzewodowej (w budynku) | <25m |  |
| 17 | Sygnalizacja pomiaru impedancji wszystkich kanałów (poza SpO2) realizowana za pomocą min. 4 stopniowej skali wyświetlanej bezpośrednio na głowicy | tak |  |
| 18 | Rozdzielczość cyfrowa przetwornika A/D(bit) | 24 |  |
| 19 | Pasmo przenoszenia | 0(DC) – 125 HZ |  |
| 20 | Parametry kanałów głowicy |  |  |
| 21 | Szum wejściowy (µV p-p) (0,1-70 Hz) | <4 |  |
| 22 | Impedancja wejściowa (MOhm) | >1000 |  |
| 23 | CMRR | >115dB |  |
| 24 | PARAMETRY OPROGRAMOWANIA DO REJESTRACJI SYGNAŁU |
| 25 | Baza danych pacjentów i badań zgodna z wytycznymi ustawy o RODO | tak |  |
| 26 | stała czasu [s] | (0,03–10) |  |
| 27 | stała czasu – wartość standardowa 0,3 (s) | tak |  |
| 28 | czułość | (10 µV/cm – 2 mV/cm) |  |
| 29 | Regulowana szybkość przesuwu zapisu na ekranie (mm/s) | (10-120) |  |
| 30 | częstotliwość próbkowania wyjściowego (Hz) | ≥ 500Hz |  |
| 31 | ilość remontaży definiowanych przez Użytkownika | nieograniczona |  |
| 32 | Gotowe predefiniowane montaże i programy dla standardów 10-20, 10-10, 10-10h, 10-5, 5-5 | tak |  |
| 33 | Predefiniowana baza zdarzeń medycznych zawierająca min. 400 gotowych zdarzeń. | tak |  |
| 34 | Zdarzenia medyczne podzielone na typy zdarzeń np. zdarzenia techniczne, zdarzenia fizjologiczne i zdarzenia stymulacyjne | tak |  |
| 35 | Możliwość definiowania, edycji i dodawania do bazy własnych zdarzeń medycznych | tak |  |
| 36 | Menadżer zdarzeń medycznych pozwalający na personalizacje znaczników zdarzeń według własnych potrzeb | tak |  |
| 37 | Możliwość dodawania interaktywnej notatki do badania podczas akwizycji sygnału | tak |  |
| 38 | Min. 3 algorytmy optymalizacji wyświetlania krzywej EEG dostosowujące się do bieżącej rozdzielczości monitora | tak |  |
| 39 | Możliwość przeglądania trwającego badania i wykonywania analiz podczas akwizycji sygnału | tak |  |
| 40 | Możliwość dzielenia ekranu podczas akwizycji sygnału na ekran akwizycji, ekran przeglądania i ekrany analiz (np. FFT, Mapping 2D/3D, TPM, CCFM) | tak |  |
| 41 | Odwracanie polaryzacji sygnału EEG | tak |  |
| 42 | Funkcja wyświetlania czasu rzeczywistego wykonywanej akwizycji sygnału |  |  |
| 43 | Funkcja wizualizacji krzywej EEG w postaci graficznej i/lub liczbowej | tak |  |
| 44 | Fotostymulator |  |  |
| 45 | ilość programów fotostymulacji definiowanych przez Użytkownika | nieograniczona |  |
| 46 | Stymulator błyskowy (Hz) | (0,5-60) |  |
| 47 | Możliwość pracy z wewnętrznej baterii | tak |  |
| 48 | Lampa fotostymulatora przytwierdzona do dedykowanego niezależnego statywu na kółkach umożliwiającego jej przemieszczenie | tak |  |
| 49 | Oprogramowanie do analizy sygnału |  |  |
| 50 | przeglądanie, ocena i analiza badań EEG | tak |  |
| 51 | generacja raportów i drukowanie | tak |  |
| 52 | Cyfrowa linijka pomiarowa umożliwiająca dokonanie pomiarów amplitudy i częstotliwości fal oraz określenie fali dominującej w zadanym przedziale czasu | tak |  |
| 53 | Min. 3 algorytmy optymalizacji wyświetlania krzywej EEG dostosowujące się do bieżącej rozdzielczości monitora | tak |  |
| 54 | Możliwość dodawania komentarzy do zdarzeń medycznych | tak |  |
| 55 | Moduł analizy ilościowej QEEG (Quantity EEG) umożliwiający uzyskanie wyników w formie tabelarycznej | tak |  |
| 56 | Eksport dowolnego fragmentu zapisu sygnału EEG | tak |  |
| 57 | Możliwość wykonania raportu QEEG z dowolnie wybranego przedziału czasu w formie tabelarycznej z podziałem na poszczególne rytmy fal i podziałem na elektrody rejestrujące | tak |  |
| 58 | Eksport raportu QEEG do formatu pliku Excel i pdf | tak |  |
| 59 | Funkcja blokowego zaznaczania wybranego fragmentu zapisu EEG dla analiz QEEG, Mapping 2D/3D, FFT | tak |  |
| 60 | Funkcja wyświetlania czasu rzeczywistego wykonanego zapisu sygnału EEG | tak |  |
| 61 | Funkcja wizualizacji krzywej EEG w postaci graficznej i/lub liczbowej | tak |  |
| 62 | Archiwizacja badań na płycie CD/DVD | tak |  |
| 63 | Możliwość dołączenia dedykowanej przeglądarki do eksportowanego badania EEG | tak |  |
| 64 | Analiza FFT |  |  |
| 65 | Możliwość regulacji długości bufora FFT | tak |  |
| 66 | Analiza spektralna FFT oraz możliwość przedstawienia jej wyników w postaci wykresów : histogram, obwiednia, amplitudy średnie, częstotliwości dominujące | tak |  |
| 67 | Analiza FFT wykonywana jedno lub wielokanałowo | tak |  |
| 68 | Możliwość wykonania analizy FFT z dowolnego przedziału czasu lub z całego badania | tak |  |
| 69 | ZESTAW KOMPUTEROWY |  |  |
| 70 | (minimalne wymagania) procesor INTEL CORE i5lub równoważny pamięć RAM 8GB dysk twardy 1TB monitor 23” z mocowaniem Vesa nagrywarka DVD karta sieciowa system operacyjny Windows 10 karta graficzna z chipsetem nVidia 2GB zasilacz awaryjny UPS transformator separujący dla zestawu aparatu EMG osprzęt systemu: konsola ułatwiająca przemieszczanie systemu, zestaw okablowania drukarka laserowa czarno-biała licencja oprogramowania MS Office – wymagana dla gnereowania raportów badań EMG/ENG | tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak |  |
| 71 | INNE CECHY APARATU |  |  |
| 72 | Zabezpieczenie oprogramowania przed niepowołanym dostępem za pomocą klucza sprzętowego |  |  |
| 73 | transformacja widma sygnału z dziedziny częstotliwości do dziedziny czynności fal | tak |  |
| 74 | Całość oprogramowania EEG w języku polskim | tak |  |
| 75 | instrukcja obsługi w języku polskim | tak |  |
| 76 | wbudowana funkcja przenoszenia badań bez konwersji pomiędzy oferowanym aparatem EEG, a pracującym w placówce aparatem EEG typu DigiTrack | tak |  |
| 77 | możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe stanowisko analizy, polisomnografię, mapowanie 2D/3D, mapowanie on-line, CCFM, holter EEG, biofeedback, maping kortykograficzny | tak |  |
| 78 | MAPPING 2D/3D (Virtual Reality) |
| 79 | - mapowanie 2D i 3D - przeglądanie map trójwymiarowych w technologii Virtual Reality za pomocą dołączonych okularów VR - mapowanie potencjałów - mapowanie gęstości pola (SCD) - mapowanie prędkości zmian potencjału (pochodna po czasie) - mapowanie widma mocy względnej % - mapowanie widma mocy bezwzględnej (RMS) - mapowanie asymetrii potencjałowej - mapowanie koherencji i jej fazy dla odprowadzeń - mapowanie częstotliwości dominujących i środka ciężkości - podgląd wartości elektrod i dowolnego punktu mapy - automatyczne dostosowywanie skali kolorystycznej wartości - mapowanie z zastosowaniem referencji do uszu, Goldmana (średniej), Cz, Fz albo laplasjanu - wyświetlanie wielu map (z zadanego zakresu) - zastosowanie różnych metod interpolacji wartości - mapowanie trójwymiarowe na czaszce i modelu mózgu - trójwymiarowa prezentacja rozkładu wartości mapy - możliwość drukowania map w kolorze i odcieniach szarości - prezentacja izolinii mapy | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
| 80 | Akcesoria |
| 81 | Wymagane akcesoria: 1. czepek do badań EEG 2. zestaw elektrod z przewodami 3. zestaw do dezynfekcji i czyszczenia aparatu EEG: chusteczki do czyszczenia i dezynfekcji aparatu o spektrum B, F, V, Tbc z klipsem umożliwiającym łatwe zamocowanie, szczelne zamknięcie (opakowanie 50 szt.) 4. zestaw do przygotowania pacjenta do badania EEG zawierający: - przeciwdrobnoustrojowy czepek do mycia głowy pacjenta zawierający chlorheksydynę, grupa medyczna IIa, znak CE (5 szt.) - sterylne gaziki do dezynfekcji skóry przed założeniem elektrod zawierające 2% chlorheksydyny i 70% alkoholu izopropylowego (opakowanie 200 szt. w pojedynczych saszetkach) | Tak Tak Tak Tak |  |
| 82 | inne |
| 83 | oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 roku | tak |  |
| 84 | Gwarancja |
| 85 | okres gwarancji całego systemu (ilość miesięcy) | min. 24 |  |
| 86 | Ilość przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy aparatu | Podać |  |

Oferowany produkt musi posiadać wymienione parametry techniczne.  W rubryce "Parametry oferowane " podać parametry oferowane.

Nie spełnienie w/w warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty.

A/ aparat EEG ( aparat do elektroencefalografii).

Aparat:

Podać dane urządzenia : nazwa , typ, rodzaj , rok produkcji , producent .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................zł

Cena brutto za 1 szt ..............................................................zł .

W tym Vat ...........% tj ............................................zł .

B/ Aparat EMG ( aparat do elektromiografii)

| L.P | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System do badań zaburzeń neurologicznych - EMG oraz przewodnictwa nerwowego ENG, z możliwością rozbudowy o badania SFEMG,potencjałów wzrokowych VEP, słuchowych AEP, somatosensorycznych SEP. | tak |  |
| 2 | System EMG zainstalowany na stanowisku komputerowym PC zestawu EEG. Do stolika z umieszczonym zestawem komputerowym musi być przymocowane regulowane wychylno obrotowe ramię do zamocowania głowicy i uchwytu dla stymulatora elektrycznego ,oraz uchwytu do igieł koncentrycznych, mocowanie monitora LCD za pomocą Vesa. Wymagane dostarczenie licencji pakietu MS Office przeznaczonego do generowania raportów. | tak |  |
| 3 | System wyposażony w jednostkę bazową w której umieszczone są wszystkie elementy elektroniki medycznej (wejścia dla stymulatorów - elektryczny/ słuchowy) | tak |  |
| 4 | Połączenie jednostki bazowej aparatu z komputerem PC poprzez wejście USB3.0 | tak |  |
| 5 | Jednostka bazowa wyposażona w: - min.4 wejścia/wyjścia TTL - min. 4 wbudowane porty USB do podłączania urządzeń peryferyjnych - wbudowane min 2 głośniki o oporności max. 4 Ohm - opcjanalną możliwość rozbudowy o wejście dla drugiego stymulatora elektrycznego | tak |  |
| 6 | Gniazda podłączeń na panelu tylnym jednostki bazowej kodowane kolorami | tak |  |
| 7 | Podłączanie stymulatorów elektrycznych/ głowicy wzmacniaczy za pomocą szybkozłączek np. typu Lemo kodowanych kolorami odpowiadającymi kolorom gniazd na panelu tylnym jednostki bazowej. | tak |  |
| 8 | Panel główny jednostki bazowej wyposażony w : - dwufunkcyjne pokrętła oznaczone kolorami, kolory tożsame z wybranymi przyciskami widocznymi w oprogramowaniu - przyciski funkcyjne min. 7 sztuk uaktywniające funkcje ustawione w oprogramowaniu - przycisk wyzwalania bodźca powtarzalnego - przycisk uśredniania - przycisk zmiany szerokości bodźca elektrycznego - przycisku zapisywania i usuwania wybranej sekwencji - przycisk aktywacji tabelarycznego zestawienia wyników badań - przycisk szybkiego drukowania raportu - przycisk przejścia do następnego badania - dwufunkcyjne pokrętło natężenia dźwięku z możliwością wyciszenia poprzez szybkie naciśnięcie pokrętła | tak |  |
| 9 | Głowica wyposażona w wbudowany moduł pomiaru poprawności działania elektrod – tester ciągłości przewodów i elektrod. | tak |  |
| 10 | Konstrukcja głowicy powinna wykonywać konwersje sygnału A/D w samej głowicy i tym samym umożliwiać eliminacje artefaktów. | tak |  |
| 11 | Możliwość włączania/wyłączania głowicy za pomocą wbudowanego przycisku na głowicy | tak |  |
| 12 | Parametry wzmacniaczy głowicy: Czułość: od min. 0,05 μV/div do max 10 mV/div CMRR > 115 dB Filtr Lowcut : min. od 0,3 Hz do 500Hz Filtr Highcut: min. od 30Hz do 15kHz Impedancja wejściowa wzmacniacza: >1000Mohm ( w trybie common mode) Szum (dla głowicy 2 kanałowej): <0,6uV Przetwornik A/D: min 16 bitów Próbkowanie: min. 99 kHz/kanał Skala stałej czasu: min 0,1 do 1000ms/div w min. 20 krokach Filtr Notch 50/60Hz oraz możliwość ustawienia własnych wartości filtru. | tak |  |
| 13 | Pomiar impedancji dla kanałów ACT, REF i GND | tak |  |
| 14 | Możliwość zapisu wartości impedancji i umieszczenia wyniku pomiaru w raporcie | tak |  |
| 15 | Moduł sygnału testowego umożliwiający sprawdzenie parametru zapisu krzywej z możliwością ustawienia parametrów sygnału kalibracyjnego fali prostokątnej - amplitudy w zakresie min. 50-1000uV oraz częstotliwości min. 100Hz. | tak |  |
| 16 | Wymiary głowicy: max. 3 x 10,5 x13,5 cm/ Waga głowicy: max.0,5 kg | tak |  |
| 17 | Programowalny ręczny stałoprądowy stymulator elektryczny wyposażony: w min. 3 przyciski z możliwością dowolnego programowania dla każdego protokołu badania niezależnie funkcję zmiany polaryzacji elektrod możliwość zmiany kąta elektrod regulacje rozstawu elektrod przyciski wyzwalania bodźca pojedynczego oraz możliwości aktywacji bodźca powtarzalnego tym samym przyciskiem przycisk akceptacji bodźca pokrętło regulacji parametrów - m.in. natężenie prądu, odległość | tak |  |
| 18 | Parametry stymulatora elektrycznego: natężenie prądu w zakresie min.0-100mA szerokość pulsu min 50us do min 1000us typy pulsacji: pojedyncza, dual, triple, train, dual train rozdzielczość prądowa min. 0,3mA Powtarzanie bodźca od min. 0,1 do 200 Hz uzależnione od wykonywanego protokołu badań | tak |  |
| 19 | Programowalny jedno klawiszowy przycisk nożny z możliwością ustawienia funkcji niezależne dla każdego protokołu | tak |  |
| 20 | Przycisk nożny podłączany poprzez USB do jednostki bazowej aparatu | tak |  |
| 21 | Podstawowe funkcje oprogramowania do wykonywania badań EMG i NCV: Definiowanie zakresu norm i znakowanie nieprawidłowych wartości w tabelach wyników, Określenie norm względem przedziałów wiekowych, Funkcja atlasu anatomicznego wyświetlająca wynik badania EMG i NCV w sposób graficzny 3D na kolorowym modelu anatomicznym z możliwością umieszczenia grafiki w raporcie. Funkcja Nawigator pozwlająca na wybór nerwu mięśnia z widoku graficznego. Wyświetlanie powiązanych badań dla wybranego z listy nerwu lub mięśnia Funkcja tabelaryzacji wyników umożliwiająca szybkie zestawienie wykonanych badań w formie tabelarycznej Funkcja zmiany widoku okna dla danego badania, min dwa widoki, gdzie dla każdego widoku istnieje możliwość dowolnej konfiguracji okien prezentacji i wyników Możliwość definiowania przycisków skrótu dowolnych dostępnych badań z listy badań. Przyciski skrótów badań muszą być wyświetlane w głównym oknie badania. Możliwość wyboru wielkości czcionki przycisków wyświetlanych na ekranie badania, wielkości czcionki tabeli i wielkości czcionki menu głównego okna badania. Funkcja zmiany widoku okna wywoływana za pomocą jednego klawisza funkcyjnego. Funkcja automatycznego ukrywania listy protokołu badań, wymagane min 3 ustawiane czasy ukrywania okna. Programowalna lista badań umożliwiająca stworzenie własnego protokołu badań na podstawie pre-definiowanych protokołów testów pogrupowanych tematycznie względem rodzajów badań. Możliwość obliczania szybkości przewodzenia z uwzględnieniem korekcji współczynnika temperaturowego Funkcja kodowania danych wyjściowych w formacie ASCII (wszystkie protokoły badań) Konfiguracja przystosowana do pracy w sieci i możliwość współpracy z HL7 Możliwość definiowania w oprogramowaniu własnych formuł do prezentacji wyników, np. możliwość wyświetlania parametru latencji ważonej. Dedykowane oprogramowanie do generowania i konfigurowania własnych raportów na bazie MS Word Funkcja nagrywania oraz wykonywania printscrenu bieżącego okna w dowolnym czasie badania. Wywoływanie funkcji za pomocą przycisku w oknie badania. System wyposażony w opcje oprogramowanie do automatycznego testowania poprawności działania jednostki bazowej i parametrów głowicy. Opcjonalna możliwość podłączenia drugiego stymulatora elektrycznego StimTroller Plus. Oprogramowanie w języku polskim | tak |  |
| 22 | Podstawowe funkcje badania EMG: analiza SMUA, MMUA,IPA tryb pomiaru Spontaneus, Volitional, autoMUP z możliwością rejestracji do min.12 MUP jednocześnie. min.10 minutowy bufor zapisu EMG konwersja zapisu do formatu audio lub video narzędzie MUP do wykonania szybkiej analizy interesujących jednostek motorycznych w dowolnym czasie wykonywania badania tworzenie listy komentarzy z możliwością ich zmiany po wykonaniu badania Możliwość zdefiniowania trybów rejestracji wzmacniacza dla badań EMG Automatyczne oblicznie % polifazowości w rejestracjach MUP w tabeli wyniku Funkcja automatycznego kolorowania kolejnych zebranych jednostek w funkcji autoMUP Możliwość szybkiej reanalizy zapisanego przebiegu za pomocą naciśnięcia jednego przycisku w oknie badania\ Funkcja zaznaczania jednostki MUP i na tej podstawie automatyczne przeszukiwanie zapisanego buforowa w celu znalezienia pasujących jednostek MUP Możliwość wykluczenia danej jednostki MUP z analizy poprzez naciśnięcie jednego przycisku w oknie badania Funkcja usuwania artefaktów z uśrednionej jednostki MUP poprzez zaznaczenie obszaru (pola) do usunięcia. | tak |  |
| 23 | Podstawowe funkcje badania NCV: przewodnictwo ruchowe, przewodnictwo czuciowe, przewodnictwo mieszane, inching motor/sensory, fala F - tryb kursor/automarker, odruch H, SSR (współczulna reakcja skóry) pomiar R-R funkcja automatycznego porównywania stronami dla badań NCV; funkcja historii przeglądania zapisanych sekwencji i wyboru najlepiej wykonanej sekwencji badania NCV funkcja automatycznego zapamiętywania I wyświetlania najwyzszej odpowiedzi ruchowej Automatyczne umieszczanie kursorów dla badań NCV, fali F i odruchu H oraz potencjałów wywołanych Obliczanie CSI (Combined Sensory Index) w niezaleznym module obliczeniowym umożliwijącym edycje i tworzenie włsnych formuł matematycznych. Funkcja włączania wyświetlania wartości dla danego kursora (latencji i amplitudy) Możliwość definiowania wyświetlania parametrów dla przebiegów badania. Funkcja zmiany strony (prawa/lewa) w przypadku wybrania nieprawidłowej strony podczas badania. Funkcja sortowania w tabeli podsumowującej badanych nerwów i mięśni alfabetycznie oraz stronami Funkcja automatycznego wyświetlania max. amplitudy odpowiedzi podczas wykonywania kilkukrotnrj stymulacji w tym samym punkcie Mozliwość dodawania punktu stymulacji z listy zdefiniowanych punktów oraz wprowadzania segmentów pomiarówych do tabeli wyników. Mozliwość edycji tabeli wyników z poziomu uzytkownika. Edycja powinna umożliwijąca zmianę nazw w tabeli i dodawanie dostępnych parametrów liczonych przez program. Przewodnictwo ruchowe i czuciowe z możliwością przeprowadzenia nieskończonej prób na jednym odprowadzeniu i późniejszego wyboru krzywej do oceny (przewijanie „przód” / „tył”) oraz uśredniania off-line; dostępna funkcja „prostowania” wykresów odpowiedzi; Możliwość porównania na jednym ekranie wyników z lewej/prawej strony Funkcja umożliwiająca skonfigurowanie protokołu badań, złożonego z róznych typów badań wyświetlanych na jednym ekranie np. badań przewodnictwa ruchowego, czuciowego i fali F różnych nerwów po stronie lewej i prawej oraz EMG różnych mięśni po stronie lewej i prawej, tak, że przejście do kolejnej procedury następuje poprzez pojedyncze naciśnięcie klawisza klawiatury funkcyjnej lub myszy komputerowej. Mozliwość wyświetlania/ukrywania wszystkich wykonanych badań na jednym ekranie poprzez pojedyncze naciśnięcie klawisza funkcyjnego. Możliwość wprowadzania i edycji wartości referencyjnych z poziomu użytkownika. | tak |  |
| 24 | Próba miasteniczna: Możliwość wyboru sekwencji do określenia dekrementu RNS w oknie głównym badania możliwość wł/wył histogramu próby miastenicznej możliwość automatycznego programowania i ustawiania protokołu próby (częstotliwość/ ilość odpwiedzi, przerwa pomiędzy sekwencjami) funkcja wyświetlania różnych parametrów wyniku za pomocą histogramu możliwość definiowania I wyboru z poziomu uzytkownika numeru odpwiedzi w celu wyznaczania dekrementu | tak |  |
| 25 | Analiza IPA (Interference Pattarn Analysis): Określenie interferencji pod względem ilościowym Porównywanie wzorów : amplituda – ilość powtórzeń, ilość krótkich segmentów – aktywność Odniesienie normatywne w postaci „chmurki” | tak |  |
| 26 | Opcjonalna mozliwość rozbudowy zestawu w moduł do wykonywania potencjałów wywołanych VEP, który posiada: Oferownay moduł potencjałów VEP musi być wyposażony w dedykowany sensor kalibracji monitora LCD, który koryguje rzeczywiste opóźnienie monitora LCD | tak |  |
| 27 | Opcjonalna możliwość rozbudowy o SFEMG/real Time SFEMG/ stimulated SFEMG: mozliwość wykonania badania za pomcą standardowej igły koncentrycznej do badania EMG Wyzwalanie za pomocą peaku (szczytu) odniesienia Automatyczne wykrywanie wielu pików z możliwością zmiany kryteriów peaku (szczytu) podczas zbierania danych lub w trakcie przeglądania. możliwość usuwania artefaktów poprzez zaznaczenie obszaru do usunięcia w oknie zarejestrowanych przebiegów możliwość szybkiej reanalizy danych poprzez naciśnięcie pojedynczego przycisku w oknie badania funkcja automatycznego określania bloku, jeśli analizowane jednostki znajdują się poza zakresami referencyjnymi. funkcja zaznaczania kolorem punktów, które znajdują się poza zakresem normy możliwość manualnego ustawienia markerów pasma poprzez przesuwanie markerów w oknie badania i tym samym automatycznego wykluczania zapisanych punktów. możliwość manualnego określania parametru Fiber Density możliwość włączenia histogramu Rise Time, wyświetlanego bezpośrednio w oknie rejestracji przebiegów możliwość regulacji poziomu akceptacji bodźca (trigger) poprzez regulacje pokrętłem z konsoli jednostki bazowej możliwość wyboru rodzaju triggera (trigger pojedynczy; podwójny; auto negatywny (powyżej linii bazowej);auto pozytywny (poniżej lini bazowej) automatyczny zapis przebiegu z rejestracji do bufora, z późniejszą możliwością odtwarzania zapisanego przebiegu. | tak |  |
| 28 | Możliwość rozbudowy oferowanego aparatu o zintegrowany moduł USG: obsługa dodatkowego modułu USG z poziomu konsoli bazowej aparatu EMG. Integracja umożliwia jednoczesne wykonywanie badania EMG i obrazowanie USG oraz jednoczesną obsługę dwóch modalności z pozycji konsoli apartu EMG. | tak |  |
| 29 | Możliwość późniejszego doposażenia o oprogramowanie diagnostyczne MUNE | tak |  |
| 30 | Mozliwość eksportu/importu badań z posiadanego przez Zamawiajacego aparatu EMG/ENG. | tak |  |
|  | Mozliwość wprowadzenia ustawień z posiadanego przez Zmawiajacego aparatu EMG poprzez funkcję wprowadzenia ustawień z zapisengo pliku ustawień. | tak |  |
| 31 | Oferowany zestaw umozliwia wykonywanie procedury MEP i synchronizacje z stymulatorem TMS (wymagany osobny stymulator TMS) | tak |  |
| 32 | Gwarancja min. 24 miesiące | tak |  |
| 33 | Z oferowanym aparatem zostanie dostarczony następujący zestaw akcesoriów startowych: - przewód do koncentrycznych elektrod igłowych - zestaw przewodów ze złączką typu krokodylek i wtykiem typu TP - elektroda obrączkowa, wtyk TP - elektroda uziemiająca typu rzep z przewodem z wtykiem TP - opakowanie elektrod igłowych -opakowanie elektrod powierzchniowych - pasta ścierno przewodząca - pasta przewodząca - miarka | tak |  |
| 34 | Szkolenie z obsługi systemu i wykonywania badań podczas instalacji systemu w siedzibie Zamawiającego. | tak |  |

Oferowany produkt musi posiadać wymienione parametry techniczne.  W rubryce "Parametry oferowane " podać parametry oferowane.

Nie spełnienie w/w warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty.

B/ Aparat EMG ( aparat do elektromiografii)

Aparat:

Podać dane urządzenia : nazwa , typ, rodzaj , rok produkcji , producent .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................zł

Cena brutto za 1 szt ..............................................................zł .

W tym Vat ...........% tj ............................................zł .

Wartość zamówienia dla części I(suma A i B):

Cena brutto..............................................................zł .

Słownie……………………………………………………………………………………

W tym Vat ...........% tj ............................................zł .

Część II:

A/ USG 2 głowice

| L.p. | Parametr | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji 2020 | Tak |  |
|  | Gwarancja | Min. 36 miesiące |  |
|  | Aparat wykonany w technologii całkowicie cyfrowej | Tak |  |
|  | Ilość niezależnych kanałów procesowych | Powyżej 40 000 |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy | Min. 1,5-16 MHz |  |
|  | Niezależne gniazda głowic obrazowych przełączane elektroniczne | Min. 4 |  |
|  | Zakres dynamiki dla obrazu 2D wyświetlany na ekranie | Min. 240 dB |  |
|  | Dotykowy wyświetlacz LED do sterowania wybranymi funkcjami aparatu o przekątnej min. 13 cali i rozdzielczości min. 1920x1080 pikseli z możliwością zduplikowania obrazu diagnostycznego | Tak |  |
|  | Monitor LCD/LED bez przeplotu o przekątnej powyżej 21 cali, rozdzielczości min. 1920 x 1080 pikseli, z regulacją położenia (obrót, pochylenie, wysokość niezależnie od pulpitu). | Tak |  |
|  | Regulowana wysokość i obrót panelu sterowania | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia menu w języku polskim i polskie znaki w opisach oraz komentarzach do raportu | Tak |  |
|  | Czas uruchomienia systemu | Max. 60 sek. |  |
|  | Archiwizacja obrazów na dysku twardym wbudowanym w aparat, nagrywarce CD/DVD w formatach kompatybilnych z systemem Windows oraz na pamięciach USB w formatach kompatybilnych z systemem Windows | Tak |  |
|  | Pojemność dysku twardego | Min. 1 TB |  |
|  | Min. 2 porty USB z przodu aparatu. | Tak |  |
|  | Zapis obrazów i pętli w formacie raw data na dysku twardym aparatu | Tak |  |
|  | Możliwość tworzenia własnych ustawień (tzw. presetów) | Min. 70 |  |
|  | Nagrywanie i odtwarzanie dynamicznych obrazów /tzw. cine loop prezentacji B oraz kolor Doppler, prezentacji M-mode i Dopplera spektralnego | Tak |  |
|  | Ilość klatek pamięci CINE | Min. 20 000 |  |
|  | Możliwość regulacji podstawowych parametrów na zatrzymanym obrazie. Min.: TGC, LGC, wzmocnienie (2D, tryby dopplerowskie), zakres dynamiki, mapy szarości, mapy koloru, linia bazowa, odwrócenie spektrum i koloru (invert) i inne (wymienić) | Tak |  |
|  | Biało-czarna drukarka termiczna | Tak |  |
|  | Połączenie z siecią szpitalną w standardzie DICOM min. Print, Store, Storage Commitment, Media Exchange, Worklist | Tak |  |
|  | Możliwość przesyłania obrazów i danych pacjenta na urządzenia z systemem android (tablet lub smartfon), możliwość korzystania na tych urządzeniach z oprogramowania dydaktycznego zawartego w aparacie oraz sterowania podstawowymi funkcjami aparatu (funkcja pilota) - łączność Wi-Fi lub bluetooth | Tak |  |
|  | Bezprzewodowa łączność z szpitalną siecią informatyczną – wbudowane Wi-Fi | Tak |  |
|  | Zintegrowany z aparatem podgrzewacz żelu | Tak |  |
| TRYBY OBRAZOWANIA |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Tryb 2D (B-Mode) | Tak |  |
|  | Zakres ustawienia głębokości penetracji | Min. 2 – 40 cm |  |
|  | Zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego i zamrożonego (tzw. zoom) a także obrazu z pamięci CINE | Min. 10x |  |
|  | Możliwość powiększenia obrazu diagnostycznego na pełny ekran | Tak |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach z wykorzystaniem inwersji lub przesunięcia faz | Tak |  |
|  | Strefowe wzmocnienie obrazu na wybranych głębokościach (TGC) | Min. 8 stref |  |
|  | Strefowe pionowe wzmocnienie obrazu (LGC) | Min. 6 stref |  |
|  | Możliwość doboru prędkości akustycznej według charakterystyki tkanek, min.: tłuszcz, mięśnie, płyn | Tak |  |
|  | Rotacja obrazu co 90 stopni (0, 90, 180, 270 stopni) | Tak |  |
|  | Technologia wzmocnienia kontrastu tkanek oraz zmniejszenia plamek i wyostrzenia krawędzi | Tak |  |
|  | Przestrzenne składanie obrazów (obrazowanie wielokierunkowe pod kilkoma kątami w czasie rzeczywistym) | Tak |  |
|  | Maksymalna ilość kątów obrazowania wielokierunkowego | Powyżej 7 |  |
|  | Prędkość odświeżania w trybie 2D | Powyżej 1300 obr./sek. |  |
|  | Tryb M-mode | Tak |  |
|  | Wybór prędkości przesuwu zapisu trybu M | Min. 5 |  |
|  | Tryb M z efektem Dopplera kolorowego | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru formatu wyświetlania (stosunek wielkości obrazu 2D do M) bezpośrednio z pulpitu aparatu lub ekranu dotykowego | Tak |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | Tak |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0⁰ | Min. 7,5 m/s |  |
|  | Regulacja wielkości bramki dopplerowskiej | Min. 0,5 - 20 mm |  |
|  | Kąt korekcji bramki dopplerowskiej | Min. 0 do +/-89 stopni |  |
|  | Szybka zmiana kąta w pozycjach -60/0/60 stopni za pomocą jednego przycisku | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru formatu wyświetlania (stosunek wielkości obrazu 2D do spektrum Dopplera PW) bezpośrednio z pulpitu aparatu lub ekranu dotykowego | Tak |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | Tak |  |
|  | Maksymalna prędkość odświeżania obrazu dla Dopplera kolorowgo | Min. 200 obr./sek. |  |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego | Min. +/-30 stopni |  |
|  | Tryb angiologiczny /Power Doppler/ | Tak |  |
|  | Tryb Power Doppler kierunkowy | Tak |  |
|  | Rozszerzony tryb kolorowego Dopplera o wysokiej rozdzielczości i czułości do dokładnego obrazowania przepływów szczególnie w małych naczyniach | Tak |  |
|  | Tryb Duplex /2D+PWD lub CD/ | Tak |  |
|  | Tryb Triplex /2D+PWD+CD/ | Tak |  |
|  | Obrazowanie panoramiczne w trybie B oraz kolorowego lub Power Dopplera | Tak |  |
|  | Technologia wzmacniająca wizualizację igły biopsyjnej | Tak |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku w trybie B- Mode, Dopplera kolorowego i Dopplera spektralnego | Tak |  |
|  | Automatyczne dopasowanie i podążanie pola Dopplera kolorowego i bramki Dopplera spektralnego PW za badanym naczyniem w badaniach naczyniowych | Tak |  |
| GŁOWICE |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Głowica convex wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa do badań j. brzusznej, ginekologicznych i położniczych. | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika | Min. 1,5 – 5,5 MHz |  |
|  | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode | Min. 3 |  |
|  | Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego | Min. 4 |  |
|  | Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler | Min. 3 |  |
|  | Ilość elementów | Min. 120 |  |
|  | Kąt pola obrazowego głowicy | Min. 60 stopni |  |
|  | Rozszerzony kąt pola obrazowego głowicy | Min. 100 stopni |  |
|  | Głębokość obrazowania | Min. 40 cm |  |
|  | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa do badań naczyniowych i małych oraz powierzchownie położonych narządów. | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika | Min. 4 – 13 MHz |  |
|  | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode | Min. 3 |  |
|  | Częstotliwości pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego | Min. 3 |  |
|  | Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler | Min. 3 |  |
|  | Długość pola obrazowego | Max. 40 mm |  |
|  | Ilość elementów | Min. 120 |  |
|  | Obrazowanie trapezowe | Tak |  |
| OPROGRAMOWANIE POMIAROWO-OBLICZENIOWE |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera – automatyczny obrys spektrum wraz z podaniem podstawowych parametrów przepływu (min. PS, ED, PI, RI, HR i inne z możliwością ich konfigurowania) zarówno na obrazie rzeczywistym, jak i na obrazie zamrożonym | Tak |  |
|  | Oprogramowanie aparatu /programy obliczeniowe i raporty/: j.brzuszna, ginekologia, położnictwo, kardiologia, naczynia, pediatria, małe i powierzchowne narządy, urologia i inne | Tak |  |
|  | Raporty z każdego rodzaju badań | Tak |  |
|  | Możliwość dołączania zdjęć do raportu | Tak |  |
|  | Automatyczny pomiar IMT we wskazanym obszarze zainteresowania | Tak |  |
| OPCJE ROZUBUDOWY |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Tryb spektralny Doppler Ciągły (CWD) sterowany pod kontrolą obrazu 2D z głowic sektorowych oraz z głowic tzw. „ślepych” dopplerowskich z maksymalną mierzoną prędkością przepływu przy kącie korekcji 0⁰ min. 35 m/s | Tak |  |
|  | Tryb kolorowy i spektralny Doppler tkankowy | Tak |  |
|  | Moduł EKG wbudowany w aparat | Tak |  |
|  | Analiza kurczliwości mięśnia sercowego Strain i Strain Rate | Tak |  |
|  | Analiza kurczliwości mięśnia sercowego Strain i Strain Rate realizowana w oparciu o metodę śledzenia tkanki w trybie 2D (bez użycia Dopplera tkankowego) | Tak |  |
|  | Tryb anatomiczny M-mode z min. 3 kursorów (linii prostych) jednocześnie | Tak |  |
|  | Krzywoliniowy anatomiczny M-mode z dowolnie poprowadzonej krzywej dostępny w Kolorowym Dopplerze tkankowym | Tak |  |
|  | Elastografia typu strain dostępna na głowicach liniowych i endokawitarnych z możliwością pomiarów strain ratio | Tak |  |
|  | Obrazowanie z użyciem ultrasonograficznego środka kontrastowego w tym z niskim indeksem mechanicznym MI | Tak |  |
|  | Automatyczny pomiar objętości w trybie 3D | Tak |  |
|  | Obrazowanie 3D w czasie rzeczywistym (4D) z głowic wolumetrycznych (objętościowych) convex i endovaginalnej z maksymalną prędkością obrazowania min. 70 objętości/sek. | Tak |  |
|  | Głowice objętościowe pracujące w trybie 4D: convex i endovaginalna | Tak |  |
|  | Obrazowanie objętościowe serca płodu tzw. STIC | Tak |  |
|  | Obrazowanie tzw. tomograficzne – wyświetlanie kilku warstw danej objętości jednocześnie na ekranie | Tak |  |
|  | Funkcja efektu światłocienia (latarki) dla obrazowania 4D z regulacją kierunku oświetlenia, siły efektu światłocienia oraz rozpraszania światła | Tak |  |
|  | Obrazowanie 3D z uwidocznieniem przepływu. Funkcja dostępna z trybami kolorowy Doppler oraz Power Doppler | Tak |  |
|  | Automatyczna detekcja przekrojów oraz automatyczny pomiar dla centralnego układu nerwowego płodu realizowane z uzyskanej objętości 3D głowy płodu. | Tak |  |
|  | Automatyczny pomiar pęcherzyków w jajniku z oznaczeniem poszczególnych pęcherzyków na obrazie 3D. | Tak |  |
|  | Automatyczny pomiar podstawowych parametrów biometrii płodu (min. BPD, HC, AC i FL) | Tak |  |
|  | Automatyczny pomiar NT | Tak |  |
|  | Głowice convex, liniowe i sektorowe (phased array) możliwe do podłączenia. | Tak |  |
|  | Wbudowany w aparat akumulator pozwalający na odłączenie aparatu od zasilania w trybie standby, przewiezienie do miejsca wykonywania badania i ponowne uruchomienie w czasie poniżej 10 sek. | Tak |  |

Oferowany produkt musi posiadać wymienione parametry techniczne.  W rubryce "Parametry oferowane " podać parametry oferowane.

Nie spełnienie w/w warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty.

A/ USG 2 głowice

Aparat:

Podać dane urządzenia : nazwa , typ, rodzaj , rok produkcji , producent .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................zł

Cena brutto za 1 szt ..............................................................zł .

W tym Vat ...........% tj ............................................zł .

B/ USG 3 głowice

| L.p. | Parametr | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji 2020 | Tak |  |
|  | Gwarancja | Min. 36 miesiące |  |
|  | Aparat wykonany w technologii całkowicie cyfrowej | Tak |  |
|  | Ilość niezależnych kanałów procesowych | Powyżej 40 000 |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy | Min. 1,5-16 MHz |  |
|  | Niezależne gniazda głowic obrazowych przełączane elektroniczne | Min. 4 |  |
|  | Zakres dynamiki dla obrazu 2D wyświetlany na ekranie | Min. 240 dB |  |
|  | Dotykowy wyświetlacz LED do sterowania wybranymi funkcjami aparatu o przekątnej min. 13 cali i rozdzielczości min. 1920x1080 pikseli z możliwością zduplikowania obrazu diagnostycznego | Tak |  |
|  | Monitor LCD/LED bez przeplotu o przekątnej powyżej 21 cali, rozdzielczości min. 1920 x 1080 pikseli, z regulacją położenia (obrót, pochylenie, wysokość niezależnie od pulpitu). | Tak |  |
|  | Regulowana wysokość i obrót panelu sterowania | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia menu w języku polskim i polskie znaki w opisach oraz komentarzach do raportu | Tak |  |
|  | Czas uruchomienia systemu | Max. 60 sek. |  |
|  | Archiwizacja obrazów na dysku twardym wbudowanym w aparat, nagrywarce CD/DVD w formatach kompatybilnych z systemem Windows oraz na pamięciach USB w formatach kompatybilnych z systemem Windows | Tak |  |
|  | Pojemność dysku twardego | Min. 1 TB |  |
|  | Min. 2 porty USB z przodu aparatu. | Tak |  |
|  | Zapis obrazów i pętli w formacie raw data na dysku twardym aparatu | Tak |  |
|  | Możliwość tworzenia własnych ustawień (tzw. presetów) | Min. 70 |  |
|  | Nagrywanie i odtwarzanie dynamicznych obrazów /tzw. cine loop prezentacji B oraz kolor Doppler, prezentacji M-mode i Dopplera spektralnego | Tak |  |
|  | Ilość klatek pamięci CINE | Min. 20 000 |  |
|  | Możliwość regulacji podstawowych parametrów na zatrzymanym obrazie. Min.: TGC, LGC, wzmocnienie (2D, tryby dopplerowskie), zakres dynamiki, mapy szarości, mapy koloru, linia bazowa, odwrócenie spektrum i koloru (invert) i inne (wymienić) | Tak |  |
|  | Biało-czarna drukarka termiczna | Tak |  |
|  | Połączenie z siecią szpitalną w standardzie DICOM min. Print, Store, Storage Commitment, Media Exchange, Worklist | Tak |  |
|  | Możliwość przesyłania obrazów i danych pacjenta na urządzenia z systemem android (tablet lub smartfon), możliwość korzystania na tych urządzeniach z oprogramowania dydaktycznego zawartego w aparacie oraz sterowania podstawowymi funkcjami aparatu (funkcja pilota) - łączność Wi-Fi lub bluetooth | Tak |  |
|  | Bezprzewodowa łączność z szpitalną siecią informatyczną – wbudowane Wi-Fi | Tak |  |
|  | Zintegrowany z aparatem podgrzewacz żelu | Tak |  |
| TRYBY OBRAZOWANIA |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Tryb 2D (B-Mode) | Tak |  |
|  | Zakres ustawienia głębokości penetracji | Min. 2 – 40 cm |  |
|  | Zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego i zamrożonego (tzw. zoom) a także obrazu z pamięci CINE | Min. 10x |  |
|  | Możliwość powiększenia obrazu diagnostycznego na pełny ekran | Tak |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach z wykorzystaniem inwersji lub przesunięcia faz | Tak |  |
|  | Strefowe wzmocnienie obrazu na wybranych głębokościach (TGC) | Min. 8 stref |  |
|  | Strefowe pionowe wzmocnienie obrazu (LGC) | Min. 6 stref |  |
|  | Możliwość doboru prędkości akustycznej według charakterystyki tkanek, min.: tłuszcz, mięśnie, płyn | Tak |  |
|  | Rotacja obrazu co 90 stopni (0, 90, 180, 270 stopni) | Tak |  |
|  | Technologia wzmocnienia kontrastu tkanek oraz zmniejszenia plamek i wyostrzenia krawędzi | Tak |  |
|  | Przestrzenne składanie obrazów (obrazowanie wielokierunkowe pod kilkoma kątami w czasie rzeczywistym) | Tak |  |
|  | Maksymalna ilość kątów obrazowania wielokierunkowego | Powyżej 7 |  |
|  | Prędkość odświeżania w trybie 2D | Powyżej 1300 obr./sek. |  |
|  | Tryb M-mode | Tak |  |
|  | Wybór prędkości przesuwu zapisu trybu M | Min. 5 |  |
|  | Tryb M z efektem Dopplera kolorowego | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru formatu wyświetlania (stosunek wielkości obrazu 2D do M) bezpośrednio z pulpitu aparatu lub ekranu dotykowego | Tak |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | Tak |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0⁰ | Min. 7,5 m/s |  |
|  | Regulacja wielkości bramki dopplerowskiej | Min. 0,5 - 20 mm |  |
|  | Kąt korekcji bramki dopplerowskiej | Min. 0 do +/-89 stopni |  |
|  | Szybka zmiana kąta w pozycjach -60/0/60 stopni za pomocą jednego przycisku | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru formatu wyświetlania (stosunek wielkości obrazu 2D do spektrum Dopplera PW) bezpośrednio z pulpitu aparatu lub ekranu dotykowego | Tak |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | Tak |  |
|  | Maksymalna prędkość odświeżania obrazu dla Dopplera kolorowgo | Min. 200 obr./sek. |  |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego | Min. +/-30 stopni |  |
|  | Tryb angiologiczny /Power Doppler/ | Tak |  |
|  | Tryb Power Doppler kierunkowy | Tak |  |
|  | Rozszerzony tryb kolorowego Dopplera o wysokiej rozdzielczości i czułości do dokładnego obrazowania przepływów szczególnie w małych naczyniach | Tak |  |
|  | Tryb Duplex /2D+PWD lub CD/ | Tak |  |
|  | Tryb Triplex /2D+PWD+CD/ | Tak |  |
|  | Obrazowanie panoramiczne w trybie B oraz kolorowego lub Power Dopplera | Tak |  |
|  | Technologia wzmacniająca wizualizację igły biopsyjnej | Tak |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku w trybie B- Mode, Dopplera kolorowego i Dopplera spektralnego | Tak |  |
|  | Automatyczne dopasowanie i podążanie pola Dopplera kolorowego i bramki Dopplera spektralnego PW za badanym naczyniem w badaniach naczyniowych | Tak |  |
| GŁOWICE |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Głowica convex wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa do badań j. brzusznej, ginekologicznych i położniczych. | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika | Min. 1,5 – 5,5 MHz |  |
|  | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode | Min. 3 |  |
|  | Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego | Min. 4 |  |
|  | Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler | Min. 3 |  |
|  | Ilość elementów | Min. 120 |  |
|  | Kąt pola obrazowego głowicy | Min. 60 stopni |  |
|  | Rozszerzony kąt pola obrazowego głowicy | Min. 100 stopni |  |
|  | Głębokość obrazowania | Min. 40 cm |  |
|  | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa do badań naczyniowych i małych oraz powierzchownie położonych narządów. | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika | Min. 4 – 13 MHz |  |
|  | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode | Min. 3 |  |
|  | Częstotliwości pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego | Min. 3 |  |
|  | Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler | Min. 3 |  |
|  | Długość pola obrazowego | Max. 40 mm |  |
|  | Ilość elementów | Min. 120 |  |
|  | Obrazowanie trapezowe | Tak |  |
|  | Głowica microconvex wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa do badań pediatrycznych. | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika | Min. 3,0 – 12,5 MHz |  |
|  | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode | Min. 3 |  |
|  | Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego | Min. 3 |  |
|  | Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler | Min. 3 |  |
|  | Ilość elementów | Min. 120 |  |
|  | Kąt pola obrazowego głowicy | Min. 100 stopni |  |
|  | Rozszerzony kąt pola obrazowego głowicy | Min. 120 stopni |  |
|  | Głębokość obrazowania | Min. 25 cm |  |
| OPROGRAMOWANIE POMIAROWO-OBLICZENIOWE |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera – automatyczny obrys spektrum wraz z podaniem podstawowych parametrów przepływu (min. PS, ED, PI, RI, HR i inne z możliwością ich konfigurowania) zarówno na obrazie rzeczywistym, jak i na obrazie zamrożonym | Tak |  |
|  | Oprogramowanie aparatu /programy obliczeniowe i raporty/: j.brzuszna, ginekologia, położnictwo, kardiologia, naczynia, pediatria, małe i powierzchowne narządy, urologia i inne | Tak |  |
|  | Raporty z każdego rodzaju badań | Tak |  |
|  | Możliwość dołączania zdjęć do raportu | Tak |  |
|  | Automatyczny pomiar IMT we wskazanym obszarze zainteresowania | Tak |  |
| OPCJE ROZBUDOWY (dostępne na dzień składania ofert) |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Tryb spektralny Doppler Ciągły (CWD) sterowany pod kontrolą obrazu 2D z głowic sektorowych oraz z głowic tzw. „ślepych” dopplerowskich z maksymalną mierzoną prędkością przepływu przy kącie korekcji 0⁰ min. 35 m/s | Tak |  |
|  | Tryb kolorowy i spektralny Doppler tkankowy | Tak |  |
|  | Moduł EKG wbudowany w aparat | Tak |  |
|  | Analiza kurczliwości mięśnia sercowego Strain i Strain Rate | Tak |  |
|  | Analiza kurczliwości mięśnia sercowego Strain i Strain Rate realizowana w oparciu o metodę śledzenia tkanki w trybie 2D (bez użycia Dopplera tkankowego) | Tak |  |
|  | Tryb anatomiczny M-mode z min. 3 kursorów (linii prostych) jednocześnie | Tak |  |
|  | Krzywoliniowy anatomiczny M-mode z dowolnie poprowadzonej krzywej dostępny w Kolorowym Dopplerze tkankowym | Tak |  |
|  | Elastografia typu strain dostępna na głowicach liniowych i endokawitarnych z możliwością pomiarów strain ratio | Tak |  |
|  | Obrazowanie z użyciem ultrasonograficznego środka kontrastowego w tym z niskim indeksem mechanicznym MI | Tak |  |
|  | Automatyczny pomiar objętości w trybie 3D | Tak |  |
|  | Obrazowanie 3D w czasie rzeczywistym (4D) z głowic wolumetrycznych (objętościowych) convex i endovaginalnej z maksymalną prędkością obrazowania min. 70 objętości/sek. | Tak |  |
|  | Głowice objętościowe pracujące w trybie 4D: convex i endovaginalna | Tak |  |
|  | Obrazowanie objętościowe serca płodu tzw. STIC | Tak |  |
|  | Obrazowanie tzw. tomograficzne – wyświetlanie kilku warstw danej objętości jednocześnie na ekranie | Tak |  |
|  | Funkcja efektu światłocienia (latarki) dla obrazowania 4D z regulacją kierunku oświetlenia, siły efektu światłocienia oraz rozpraszania światła | Tak |  |
|  | Obrazowanie 3D z uwidocznieniem przepływu. Funkcja dostępna z trybami kolorowy Doppler oraz Power Doppler | Tak |  |
|  | Automatyczna detekcja przekrojów oraz automatyczny pomiar dla centralnego układu nerwowego płodu realizowane z uzyskanej objętości 3D głowy płodu. | Tak |  |
|  | Automatyczny pomiar pęcherzyków w jajniku z oznaczeniem poszczególnych pęcherzyków na obrazie 3D. | Tak |  |
|  | Automatyczny pomiar podstawowych parametrów biometrii płodu (min. BPD, HC, AC i FL) | Tak |  |
|  | Automatyczny pomiar NT | Tak |  |
|  | Głowice convex, liniowe i sektorowe (phased array) możliwe do podłączenia. | Tak |  |
|  | Wbudowany w aparat akumulator pozwalający na odłączenie aparatu od zasilania w trybie standby, przewiezienie do miejsca wykonywania badania i ponowne uruchomienie w czasie poniżej 10 sek. | Tak |  |

Oferowany produkt musi posiadać wymienione parametry techniczne.  W rubryce "Parametry oferowane " podać parametry oferowane.

Nie spełnienie w/w warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty.

B/ USG 2 głowice

Aparat:

Podać dane urządzenia : nazwa , typ, rodzaj , rok produkcji , producent .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................zł

Cena brutto za 1 szt ..............................................................zł .

W tym Vat ...........% tj ............................................zł .

C/ USG 3 głowice

| L.p. | Parametr | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji 2020 | Tak |  |
| 2 | Gwarancja | Min. 36 miesiące |  |
| 3 | Aparat wykonany w technologii całkowicie cyfrowej | Tak |  |
| 4 | Ilość niezależnych kanałów procesowych | Powyżej 1 500 000 |  |
| 5 | Zakres częstotliwości pracy potwierdzony zakresem częstotliwości sond możliwych do podłączenia do aparatu | Min. 1,5-23 MHz |  |
| 6 | Niezależne równoważne gniazda głowic obrazowych przełączane elektroniczne | Min. 4 |  |
| 7 | Zakres dynamiki dla obrazu 2D wyświetlany na ekranie | Min. 240 dB |  |
| 8 | Dotykowy wyświetlacz LED do sterowania wybranymi funkcjami aparatu o przekątnej min. 13 cali i rozdzielczości min. 1900 x 1050 pikseli | Tak |  |
| 9 | Monitor LCD bez przeplotu o przekątnej min. 23 cale, rozdzielczości min. 1900 x 1050 pikseli, z regulacją położenia (obrót, pochylenie, wysokość niezależnie od pulpitu. | Tak |  |
| 10 | Regulowana wysokość i obrót panelu sterowania | Tak |  |
| 11 | Możliwość wyboru wersji oprogramowania w języku polskim | Tak |  |
| 12 | Archiwizacja obrazów na dysku twardym wbudowanym w aparat, nagrywarce CD/DVD w formatach kompatybilnych z systemem Windows oraz na pamięciach USB w formatach kompatybilnych z systemem Windows | Tak |  |
| 13 | Pojemność dysku twardego | Min. 1 TB |  |
| 14 | Min. 5 portów USB w tym 2 z przodu aparatu | Tak |  |
| 15 | Zapis obrazów i pętli w formacie raw data na dysku twardym aparatu | Tak |  |
| 16 | Połączenie z siecią szpitalną w standardzie DICOM min. Print, Store, Storage Commitment, Media Exchange, Worklist | Tak |  |
| 17 | Bezprzewodowa łączność z szpitalną siecią informatyczną – wbudowane Wi-Fi | Tak |  |
| 18 | Możliwość tworzenia własnych ustawień (tzw. presetów) | Min. 90 |  |
| 19 | Możliwość tworzenia własnych protokołów standaryzujących przepływ pracy (prowadzących przez poszczególne kroki: tryby obrazowania, pomiary itp.) | Tak |  |
| 20 | Nagrywanie i odtwarzanie dynamicznych obrazów /tzw. cine loop prezentacji B oraz kolor Doppler, prezentacji M-mode i Dopplera spektralnego | Tak |  |
| 21 | Ilość klatek pamięci CINE | Min. 15 000 |  |
| 22 | Możliwość przesyłania obrazów i danych pacjenta na urządzenia z systemem android (tablet lub smartfon), możliwość korzystania na tych urządzeniach z oprogramowania dydaktycznego zawartego w aparacie oraz sterowania podstawowymi funkcjami aparatu (funkcja pilota) - łączność Wi-Fi lub bluetooth | Tak |  |
| 23 | Możliwość regulacji podstawowych parametrów na zatrzymanym obrazie. Min.: TGC, LGC, wzmocnienie (2D, tryby dopplerowskie), zakres dynamiki, mapy szarości, mapy koloru, linia bazowa, odwrócenie spektrum i koloru (invert) i inne (wymienić) | Tak |  |
| 24 | Biało-czarna drukarka termiczna | Tak |  |
| TRYB OBRAZOWANIA |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | Tryb 2D (B-Mode) | Tak |  |
| 2 | Zakres ustawienia głębokości penetracji | Min. 2 – 40 cm |  |
| 3 | Zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego i zamrożonego (tzw. zoom) a także obrazu z pamięci CINE | Min. 10x |  |
| 4 | Możliwość powiększenia obrazu diagnostycznego na pełny ekran | Tak |  |
| 5 | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach z wykorzystaniem przesunięcia lub inwersji faz | Tak |  |
| 6 | Strefowe wzmocnienie obrazu na wybranych głębokościach (TGC) | Min. 8 stref |  |
| 7 | Strefowe pionowe wzmocnienie obrazu (LGC) | Min. 6 stref |  |
| 8 | Możliwość doboru prędkości akustycznej według charakterystyki tkanek, min.: tłuszcz, mięśnie, płyn | Tak |  |
| 9 | Rotacja obrazu co 90 stopni (0, 90, 180, 270 stopni) | Tak |  |
| 10 | Technologia wzmocnienia kontrastu tkanek oraz zmniejszenia plamek i wyostrzenia krawędzi | Tak |  |
| 11 | Przestrzenne składanie obrazów (obrazowanie wielokierunkowe pod kilkoma kątami w czasie rzeczywistym) | Tak |  |
| 12 | Maksymalna ilość kątów obrazowania wielokierunkowego | Powyżej 7 |  |
| 13 | Prędkość odświeżania w trybie 2D | Powyżej 1000 obr./sek. |  |
| 14 | Tryb M | Tak |  |
| 15 | Wybór prędkości przesuwu zapisu trybu M | Min . 5 |  |
| 16 | Tryb M z efektem Dopplera kolorowego | Tak |  |
| 17 | Możliwość wyboru formatu wyświetlania (stosunek wielkości obrazu 2D do M) bezpośrednio z pulpitu aparatu lub ekranu dotykowego | Tak |  |
| 18 | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | Tak |  |
| 19 | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0⁰ | Min. 7,5 m/s |  |
| 20 | Regulacja wielkości bramki dopplerowskiej | Min. 0,5 - 20 mm |  |
| 21 | Kąt korekcji bramki dopplerowskiej | Min. 0 do +/-89 stopni |  |
| 22 | Szybka zmiana kąta w pozycjach -60/0/60 stopni za pomocą jednego przycisku | Tak |  |
| 23 | Możliwość wyboru formatu wyświetlania (stosunek wielkości obrazu 2D do spektrum Dopplera PW) bezpośrednio z pulpitu aparatu lub ekranu dotykowego | Tak |  |
| 24 | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | Tak |  |
| 25 | Maksymalna prędkość odświeżania obrazu dla Dopplera kolorowgo | Powyżej 320 obr./sek. |  |
| 26 | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego na oferowanych głowicach liniowych | Min. +/-30 stopni |  |
| 27 | Tryb angiologiczny /Power Doppler/ | Tak |  |
| 28 | Tryb Power Doppler kierunkowy | Tak |  |
| 29 | Rozszerzony tryb kolorowego Dopplera o wysokiej rozdzielczości i czułości do dokładnego obrazowania przepływów szczególnie w małych naczyniach | Tak |  |
| 30 | Obrazowanie sztywności tkanek – elastografia typu strain z możliwością obrazowania na dwóch półobrazach obrazu 2D i 2D z elastogramem na żywo oraz możliwością pomiarów strain ratio | Tak |  |
| 31 | Elastografia akustyczna (uzyskanie fali poprzecznej dzięki wykorzystaniu fali ultradźwiękowej wysłanej z głowicy). Wynik uzyskany jako obraz elastogramu w mapach koloru. Możliwość wyświetlania jednoczasowo obrazu w trybie B i obrazu z elastogramem oraz wyświetlania jednoczasowo obrazu z mapowaniem jakości sygnału dla elastogramu i obrazu z elastogramem. Możliwość pomiarów na elastogramie (jednostki kPa i m/s do wyboru) | Tak |  |
| 32 | Analiza sztywności tkanki w wybranej bramce realizowana w trybie elastografii akustycznej z możliwością uśredniania wyników oraz wyboru wartości maksymalnych lub minimalnych – jednostka miary: kPa i m/s do wyboru | Tak |  |
| 33 | Tryb Duplex /2D+PWD lub CD/ | Tak |  |
| 34 | Tryb Triplex /2D+PWD+CD/ | Tak |  |
| 35 | Obrazowanie 3D w czasie rzeczywistym (4D) z głowic wolumetrycznych (objętościowych) convex i endovaginalnej z maksymalną prędkością obrazowania powyżej 75 objętości/sek. | Tak |  |
| 36 | Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku w trybie B- Mode, Dopplera kolorowego i Dopplera spektralnego. Automatyczne ustawienie pola Dopplera kolorowego w naczyniu. | Tak |  |
| 37 | Automatyczne dopasowanie i podążanie pola Dopplera kolorowego i bramki Dopplera spektralnego PW za badanym naczyniem w badaniach naczyniowych | Tak |  |
| GŁOWICE |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | Głowica convex wykonana w technologii single crystal lub podobnej poprawiającej jakość obrazowania, wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa do badań j. brzusznej, ginekologiczno-położniczych, echa płodu i innych. | Tak |  |
| 2 | Zakres częstotliwości pracy przetwornika | Min. 1,5-5,5 MHz |  |
| 3 | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode | Min. 3 |  |
| 4 | Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego | Min. 4 |  |
| 5 | Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler | Min. 3 |  |
| 6 | Ilość elementów | Min. 192 |  |
| 7 | Kąt pola obrazowego głowicy | Min. 60 stopni |  |
| 8 | Rozszerzony kąt pola obrazowego głowicy | Min. 100 stopni |  |
| 9 | Głębokość obrazowania | Min. 40 cm |  |
| 10 | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa do badań naczyniowych i małych oraz powierzchownie położonych narządów. | Tak |  |
| 11 | Zakres częstotliwości pracy przetwornika | Min. 4,0–14,0 MHz |  |
| 12 | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode | Min. 3 |  |
| 13 | Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego | Min. 3 |  |
| 14 | Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler | Min. 3 |  |
| 15 | Długość pola obrazowego | Powyżej 50 mm |  |
| 16 | Ilość elementów | Min. 192 |  |
| 17 | Obrazowanie trapezowe | Tak |  |
| 18 | Głowica microconvex endokawitarna wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa do badań urologicznych i ginekologicznych. | Tak |  |
| 19 | Zakres częstotliwości pracy przetwornika | Min. 3–12 MHz |  |
| 20 | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode | Min. 3 |  |
| 21 | Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego | Min. 3 |  |
| 22 | Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler | Min. 3 |  |
| 23 | Ilość elementów | Min. 192 |  |
| 24 | Kąt pola obrazowego głowicy | Min. 170 stopni |  |
| 25 | Rozszerzony kąt pola obrazowego głowicy | Min. 200 stopni |  |
| 26 | Głębokość obrazowania | Min. 25 cm |  |
| OPROGRAMOWANIE POMIAROWO-OBLICZENIOWE |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera – automatyczny obrys spektrum wraz z podaniem podstawowych parametrów przepływu (min. PS, ED, PI, RI, HR i inne z możliwością ich konfigurowania) zarówno na obrazie rzeczywistym, jak i na obrazie zamrożonym | Tak |  |
| 2 | Oprogramowanie aparatu /programy obliczeniowe i raporty/: ginekologia, położnictwo, j.brzuszna, urologia, kardiologia, naczynia, małe i powierzchowne narządy i inne | Tak |  |
| 3 | Raporty z każdego rodzaju badań | Tak |  |
| 4 | Możliwość dołączania zdjęć do raportu | Tak |  |
| 5 | Automatyczny pomiar podstawowych parametrów biometrii płodu (min. BPD, HC, OFD, AC i FL) | Tak |  |
| 6 | Automatyczny pomiar NT | Tak |  |
| 7 | Automatyczny pomiar podstawowych parametrów w badaniu narządów dna miednicy dostępny w trybach 2D oraz 3D/4D | Tak |  |
| 8 | Automatyczny pomiar IMT we wskazanym obszarze zainteresowania | Tak |  |
| OPCJE ROZBUDOWY |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | Głowice objętościowe pracujące w trybie 4D: convex i endovaginalna | Tak |  |
| 2 | Obrazowanie objętościowe serca płodu tzw. STIC | Tak |  |
| 3 | Obrazowanie tzw. tomograficzne – wyświetlanie kilku warstw danej objętości jednocześnie na ekranie | Tak |  |
| 4 | Automatyczna detekcja przekrojów oraz automatyczny pomiar dla centralnego układu nerwowego płodu realizowane z uzyskanej objętości 3D głowy płodu. | Tak |  |
| 5 | Automatyczny pomiar pęcherzyków w jajniku z oznaczeniem poszczególnych pęcherzyków na obrazie 3D. | Tak |  |
| 6 | Automatyczny pomiar objętości w trybie 3D | Tak |  |
| 7 | Obrazowanie panoramiczne oraz obrazowanie panoramiczne przepływów w Color lub Power Dopplerze | Tak |  |
| 8 | Moduł EKG wbudowany w aparat | Tak |  |
| 9 | Automatyczny pomiar frakcji wyrzutowej EF | Tak |  |
| 10 | Oprogramowanie Stress Echo – wysiłek fizyczny oraz próba farmakologiczna. Możliwość tworzenia własnych protokołów | Tak |  |
| 11 | Tryb anatomiczny M min. z 3 kursorów (linii prostych) jednocześnie | Tak |  |
| 12 | Krzywoliniowy anatomiczny tryb M z dowolnie poprowadzonej krzywej dostępny w Kolorowym Dopplerze tkankowym | Tak |  |
| 13 | Tryb spektralny Doppler Ciągły (CWD) sterowany pod kontrolą obrazu 2D z maksymalną mierzoną prędkością przepływu przy kącie korekcji 0⁰ min. 35 m/s | Tak |  |
| 14 | Tryb kolorowy i spektralny Doppler tkankowy | Tak |  |
| 15 | Analiza kurczliwości mięśnia sercowego Strain i Strain Rate realizowana na bazie Dopplera tkankowego | Tak |  |
| 16 | Analiza kurczliwości mięśnia sercowego Strain i Strain Rate realizowana w oparciu o metodę śledzenia tkanki w trybie 2D (bez użycia Dopplera tkankowego) | Tak |  |
| 17 | Obrazowanie z użyciem ultrasonograficznego środka kontrastującego do oceny lewej komory serca - LVO | Tak |  |
| 18 | Obrazowanie z użyciem ultrasonograficznego środka kontrastującego w tym z niskim indeksem mechanicznym oraz oprogramowaniem do jego analizy | Tak |  |
| 19 | Technologia poprawiająca wizualizację igły biopsyjnej | Tak |  |
| 20 | Głowice convex, endokawitarne, liniowe i sektorowe (phased array) inne niż oferowane | Tak |  |

Oferowany produkt musi posiadać wymienione parametry techniczne.  W rubryce "Parametry oferowane " podać parametry oferowane.

Nie spełnienie w/w warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty.

C/ USG 3 głowice

Aparat:

Podać dane urządzenia : nazwa , typ, rodzaj , rok produkcji , producent .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................zł

Cena brutto za 1 szt ..............................................................zł .

W tym Vat ...........% tj ............................................zł .

Wartość zamówienia dla części II(suma A do C):

Cena brutto..............................................................zł .

Słownie……………………………………………………………………………………

W tym Vat ...........% tj ............................................zł .

Formularz oferty musi być wypełniony dokładnie w każdej pozycji dla danej części. Brak wypełnienia wszystkich pozycji skutkować będzie odrzuceniem oferty

1.	Na dostarczony przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji na okres …………………..,

2.	W okresie gwarancji Wykonawca zapewni wykonanie (podać ilość w roku)……..przeglądów okresowych zgodnie z wymaganiami producenta.

3.	Oświadczamy, że oferujemy przedmiot dostawy o parametrach technicznych i funkcjonalnych wymaganych w  szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

4.	Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego oraz że ceny jednostkowe brutto nie ulegną zmianie w okresie trwania umowy.

5.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi oraz projektem umowy i w pełni je akceptujemy, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z projektem umowy i wykonamy zamówienie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

6.	Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7.	Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz 331 z póź, zm.) o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Pzp.

W przypadku, gdy Wykonawca NALEŻY do grupy kapitałowej należy skreślić pkt 5 oraz wypełnić listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

8.	Oświadczamy, że posiadamy  co najmniej 3 letnie doświadczenie w wykonywaniu instalacji i uruchamianiu sprzętu tego samego producenta co sprzęt oferowany oraz posiadamy  zespół serwisowy w którym osoby  posiadają wyższe wykształcenie techniczne i doświadczenie zawodowe min. 3 letnie w serwisowaniu sprzętu tego samego producenta co sprzęt oferowany.

9.	Termin płatności....................dni od daty otrzymania faktury Vat

10. 	Oświadczamy ,że dostarczane urządzenia będą odpowiadały wymaganiom dla wyrobów medycznych określonym w ustawie z dnia z dnia 06.02.2020 (Dz.U. 2020 poz.186) posiadają deklarację zgodności CE, spełniają normy EN

11. 	Oferta wraz z załącznikami została złożona na ……….. kolejno ponumerowanych stronach

12. 	Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 4 tygodni od daty podpisania umowy.

Termin płatności....................dni od daty otrzymania faktury Vat.

Załącznikami do formularza oferty są:

- ...............................................................

- ...............................................................

- ..............................................................

- ..............................................................

- ..............................................................

Oferta zawiera ..................ponumerowanych i spiętych stron

pieczątka i podpis osoby upoważnionej